|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значения** |
| Диапазон регулирования и измерения испытательного тока, А | 2 - 200 |
| Диапазон задания и измерения длительности протекания тока:- в кратковременном режиме, с- в длительном режиме, с | 0,02 - 2,540,02 - 999,99 |
| Максимальное значение длительности испытательного тока I=20 А, с | 300 |
| Максимальное значение длительности испытательного тока I=100-200 А, с | 60 |
| Максимальное значение тока, потребляемого из сети, А | 20 |
| Напряжение питающей сети, В | 220±22 |
| Максимальное значение мощности, потребляемой из сети:- в кратковременном режиме (при Iмакс = 200 А), кВА- в длительном режиме (при Iмакс = 20 А), А | 4.40.4 |
| Приведенная погрешность измерения силы испытательного тока, %, не более | ±3 |
| Относительная погрешность измерения длительности протекания тока и време­ни отключения АВ, %, не более | ±3 |
| Габаритные размеры, мм | 500 х 200 х 400 |
| Масса, кг | 18 |